Доработка ПО F4-v2.7. (23.12.08)

- Неверно работает режим коррекции тока трубки в процессе экспозиции. При значении SCALE =16  ток трубки падает. При SCALE = 32 растет. Были выполнены экспозиции до 100 мс.

- Проверить выполнение снимков на большом фокусе. Загружена калиброванная таблица, но при уставке 80 мА, реально получается 57мА.

- Контроль сигнала VER после экспозиции, при подготовке и сброс блока VB по команде 01 54 (проверить).

- В команду «Принять параметры снимка» 06 03 Uv Ia Eh El 00 – В ответе последним байтом передавать какой фокус включен: 01 – малый, 02 – большой.