Эталонный файл конфигурации флюорографа F4, версии 2.5

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

&0		; Установка нулевой страницы (внешний RAM-модуль)

#0		; Установка нулевого банка ОЗУ

;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  ТАБЛИЦА  ПАРАМЕТРОВ  ФЛЮОРОГРАФА  >>>>>>>>>>>>>>>>>>

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

>0A     5000    ; Максмальное время ожидания сигнала синхронизации ON_HV ( в мс )

>0C     5000    ; Максмальное время ожидания снимка в режиме готовности ( в мс )

>0E     10000   ; Максмальное время подготовки системы к снимку ( в мс )

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>10	172	; UDH	- Максимальнодопустимое напряжение сети в ус. ед. ( 1В = 0.68 у.е. )

127	; UDL	- Минимальнодопустимое напряжение сети в ус. ед. ( 1В = 0.68 у.е. )

250	; IAMAX	- Максимально допустимый ток анода ( мА )

>13	195	; KUAN	- Коэффициент пересчета анодного напряжения (*100)

>14	150	; RENET	- Эквивалентное сопротивление сети в отн. ед. ( 1Ом = 84 о.е. )

175	; KMES	- Коэффициент преобразования напряжения

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>16	999	; DZMAX	- Максимально допустимая доза одного снимака

250	; EXMAX	- Максимально допустимое время экспозиции

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>1A	1	; RSTART- Байт стартового режима ( 0 - загрузка начальных значений,

;	  1 - загрузка параметров предыдущего снимка )

80	; UVDEF	- Стартовое значение высокого напряжения

>1E     70	; ADROS	- Номер банка начала записи осциллограм

; ПЕРЕМЕННЫЕ  НАСТРОЙКИ  ДРАЙВЕРА  ВРАЩЕНИЯ

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>20	30	; RTROT	- Время разгона в  1/10  долях секунды

>21	15	; RTBRK	- Время торможения в  1/10  долях секунды

>22	20	; RUOFF	- Максимальное значение напряжения при отсутствии тока

>23	250	; RURH	- Максимальное напряжение в режиме раскрутки

5	; RURL	- Минимальное напряжение в режиме раскрутки

250	; RUBH	- Максимальное напряжение в режиме торможения

5	; RUBH	- Минимальное напряжение в режиме торможения

>27	0	; NO_RDN - флаг выключения датчика шума ( 0 -  датчик есть)

; ПЕРЕМЕННЫЕ  НАСТРОЙКИ  ДРАЙВЕРА  УПРАВЛЕНИЯ  НАКАЛОМ

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>30	1024          ; TUIP	- Код тока поднакала (157ед.=1А)

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>32	170	; THOFF	- макс. значение кода АЦП в выключенном режиме

>35	160	; THMIN	- мин. значение кода АЦП для разрешения снимка

20	; THDIV	- Значение допустимого отклонения тока

>3E	10	; TTER	- время формирования кода ошибки  при отклонении THDIV мс

8	; TTCS	- Постоянная времени установления контрольных сигналов *100мс

; ФЛАГИ СИНХРОНИЗАЦИИ

>41	0	;FSV - Флаг разрешения внешней синхронизации видеосистемы

>42	0	;FEM - Флаг разрешения выключения по экспонометру

>43	0	;FS_ON - Флаг синхронизации по знаку последней полуволны

>50     0       ; DOORS	- Режим управления дверями кабины (0-дверь не обрабатывается )

$16bitformat    ; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>51     6000    ;Таймаут закрытия двери в мс

6000    ;Таймаут открытия двери в мс

>60     20000   ; Таймаут выключения подъемника в мс

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; ПЕРЕМЕННЫЕ  НАСТРОЙКИ  ДРАЙВЕРА  УПРАВЛЕНИЯ  ПЛАТОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>80	130	;KPA - коэф. пропорциональности при измерении напряжения фазы А

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>81	1660	;KSA - коэф. смещения при измерении напряжения фазы А

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>83	118	;KPB -

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>84	34096	;KSB

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>86	116	;KPC

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>87	34580	;KSC

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>89	135	;KPF

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>8A	2211	;KSF

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>8C	255	; P1(ms)

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>8D	6000	; P2 (ms) время заряда конденсаторов

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>8F	80	; DF ( В ) - допустимое значение перекоса фаз питающей сети

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>90	1000	; P3 (ms)

>92	750	; P4 (ms)

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>94	10	; UminGR - допустимое значение напряжение в выключенном состоянии

>95	170	; Umin  - значение минимально допустимого рабочего напряжения (В)

>96	240	; Umax - значение максимально допустимого рабочего напряжения (В)

>97	170	; Fmin  - значение минимально доп. напряжения (В) заряда конденсаторов

>98	240	; Fmax - значение максимально доп. напряжения (В) заряда конденсаторов

;	Таблица поправочных коэф. для измерительных каналов

>A0	0	; поправочный коэф. для изм. канала AS0

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS1

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS2

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS3

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS4

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS5

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS6

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS7

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS8

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS9

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS10

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS11

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS12

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS13

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS14

0	; поправочный коэф. для изм. канала AS15

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Диапазон значений высокого напряжения и тока анода

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

#2		; Установка 2-го банка ОЗУ

>0	40	; Минимальное значение высокого напряжения

100	; Максимальное значение высокого напряжения

10	; Шаг изменения высокого напряжения в калибровочной таблице

;Определение формата записи осциллограмм

$8bitformat	; Определение режима записи данных в 8-битном формате

>8	00	; 00h - Значение регистра флагов

; Бит 0 - Байт блокировок с адреса 8400h

; Бит 1 - Байт блокировок с адреса 8600h

; Бит 2 - Байт блокировок с адреса 8800h

; Бит 3 - Измерительный канал SUA

; Бит 4 - Измерительный канал SUF

; Бит 5 - Измерительный канал SUC

; Бит 6 - Измерительный канал SUB

; Бит 7 - Измерительный канал на магистрали AS7

>9	136	; 88h - Значение регистра флагов

; Бит 0 - Измерительный канал TIH

; Бит 1 - Измерительный канал TIK

; Бит 2 - Измерительный канал TIA

; Бит 3 - Измерительный канал TIT

; Бит 4 - Измерительный канал RDI

; Бит 5 - Измерительный канал VUK

; Бит 6 - Измерительный канал VUA

; Бит 7 - Измерительный канал VUT

$16bitformat	; Определение режима записи данных в 16-битном формате

>10		; Установка адреса трансляции

; КАЛИБРОВОЧНАЯ  ТАБЛИЦА  РЕНТГЕНОВСКОЙ  ТРУБКИ   ( малый фокус )

;

25	35	48	67	93	129	180	250

; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1228	1264	1302	1341	1384	1433	1485	1540	; 40   kV

1226	1259	1295	1333	1376	1422	1473	1524	; 50   kV

1224	1254	1288	1326	1368	1412	1462	1510	; 60   kV

1222	1251	1284	1321	1360	1404	1454	1500	; 70   kV

1220	1247	1280	1316	1355	1397	1446	1491	; 80   kV

1218	1245	1277	1312	1349	1390	1439	1483	; 90   kV

1216	1243	1274	1307	1345	1384	1432	1475	; 100 kV

1214	1241	1272	1304	1342	1380	1426	1467	; 110 kV

1212	1239	1270	1302	1340	1377	1421	1459	; 120 kV

$8bitformat     ; Определение режима записи данных в 8-битном формате

#4              ; Установка четвертого банка ОЗУ

>00	; ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ СТАНДАРТНЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПОЗИЦИИ

;	kV       |	mA      |	     T exp.

;-------------------------+---------------+------------------------------------

;	1-й стандартный режим исследования

50	60	0	1	; ребенок

50	60	0	2	; очень худой

50	60	0	3	; худой

50	60	0	4	; средний

50	60	0	5	; плотный

50	60	0	6	; очень плотный

0 0 0 0 0 0 0 0

;	2-й стандартный режим исследования

60	60	0	1	; ребенок

60	60	0	2	; очень худой

60	60	0	3	; худой

60	60	0	4	; средний

60	60	0	5	; плотный

90	98	0	8	; очень плотный

0 0 0 0 0 0 0 0

;	3-й стандартный режим исследования

70	60	0	1	; ребенок

70	60	0	2	; очень худой

70	60	0	3	; худой

70	60	0	4	; средний

70	60	0	5	; плотный

70	60	0	6	; очень плотный

0 0 0 0 0 0 0 0

;	4-й стандартный режим исследования

80	60	0	1	; ребенок

80	60	0	2	; очень худой

80	60	0	3	; худой

80	60	0	4	; средний

80	60	0	5	; плотный

80	60	0	6	; очень плотный

0 0 0 0 0 0 0 0

;	5-й стандартный режим исследования

90	60	0	1	; ребенок

90	60	0	2	; очень худой

90	60	0	3	; худой

90	60	0	4	; средний

90	60	0	5	; плотный

90	60	0	6	; очень плотный

0 0 0 0 0 0 0 0

;	6-й стандартный режим исследования

100	60	0	1	; ребенок

100	60	0	2	; очень худой

100	60	0	3	; худой

100	60	0	4	; средний

100	60	0	5	; плотный

100	60	0	6	; очень плотный

0 0 0 0 0 0 0 0

;	7-й стандартный режим исследования

110	60	0	1	; ребенок

110	60	0	2	; очень худой

110	60	0	3	; худой

110	60	0	4	; средний

110	60	0	5	; плотный

110	60	0	6	; очень плотный

0 0 0 0 0 0 0 0

;	8-й стандартный режим исследования

120	60	0	1	; ребенок

120	60	0	2	; очень худой

120	60	0	3	; худой

120	60	0	4	; средний

120	60	0	5	; плотный

120	60	0	6	; очень плотный