Режим автоконфигурации предназначен для того, чтобы программа могла управлять аппаратами с разной комплектацией и функциональным назначением.. На текущий момент обеспечивается поддержка F4, F7, R8. Процессор определяет конфигурацию аппарата считывая версию разработки PLM. Версия разработки PLM располагается по адресу C200h.

| Конфигурация аппарата | Версия PLM |
| --- | --- |
| F4 | 1 |
| F7 | 2 |
| R8 | 3 |

Для каждой версии PLM в памяти контроллера формируется таблица циклических программ. Циклическая программа обеспечивает взаимодействие с соответствующей версией разработки периферийного модуля. Если версия PLM не поддерживается, тогда контроллер выставляет соответствующую ошибку (89h).

В ответ на команду «Передать код разработки» контроллер отвечает значение, которое прописано в памяти программ по адресу [0Eh:0Fh] в ASII-коде.

Для управления аппаратами с конфигурацией R8 (работа с двумя фокусами) изменен формат команды 03h (принять параметры снимка). Для данной конфигурации длина команды увеличена на один байт. Последним параметром передается множитель тока (1, 2, …). При приеме параметров снимка значение устанавливаемого тока умножается на этот коэффициент.

Для обеспечения взаимодействия контроллера со старыми версиями пультов управления оставлена поддержка старого формата команды (длина команды 5 байт, без множителя тока).

Переключение между фокусами производится по команде 03h по следующему алгоритму:

- Если команда старого формата (без множителя тока), тогда рабочим считается фокус, установленный по умолчанию (FCUR = 001Fh) или заданный по команде 02h 57h Fp (Fp = 0 – малый фокус, Fp = 1 – большой фокус); при изменении рабочего фокуса по команде, переключение на новый фокус будет произведено только после приема новых параметров снимка!!!

- Если команда нового формата (6 байт), тогда алгоритм обработки зависит от значения множителя тока:

- 0 – автоматический выбор рабочего фокуса

- 1 – малый фокус

- 2 и более – большой фокус

При автоматическом выборе рабочего фокуса множитель тока для расчета принимается равным 1. Принятые параметры снимка сначала проверяются для малого фокуса и, если снимок не может быть выполнен, тогда они проверяются для большого фокуса.

Для получения полной информации об ошибках системы можно воспользоваться командой 01h 28h. В ответ будет передан список ошибок по циклическим подпрограммам.

| Номер байта в команде | Наименование драйвера |
| --- | --- |
| B2 | Приоритетная ошибка системы |
| B3 | Ошибка драйвера контроля состояния памяти |
| B4 | Ошибка драйвера управления питанием |
| B5 | Ошибка драйвера управления накалом |
| B6 | Ошибка драйвера управления вращение трубки |
| B7 | Ошибка драйвера управления дверью |
| B8 | -- |
| B9 | Ошибка драйвера управления высоким |
| B10 | Ошибка главной циклической программы |