Коды аварий системы управления флюорографом F4, версия 2.5.

(Команда запроса кода глобальной аварии: 01h 26h, команда запроса кодов аварий по каждому драйверу: 01h 28h)

| Код | Название | Вариант установки |
| --- | --- | --- |
| Драйвера работы с модулем памяти |  |  |
| 050 | Ошибка обнуления памяти | Устанавливается на стадии подготовки к снимку при ошибке обнуления участка памяти под осциллограммы начиная со страницы, адрес которой храниться в переменной Adr = [ 001E] |
| 051 | Ошибка обмена с NVRAM | Устанавливается при ошибке обмена с микросхемой NVRAM |
| 073 | Ошибка КС в ОЗУ | Устанавливается в инициализации при ошибке расчета КС банка памяти в ОЗУ |
| 052 | Ошибка КС в NVRAM | Устанавливается в инициализации при ошибке расчета КС банка памяти в NVRAM |
| Аварии драйвера системы управления выпрямителями |  |  |
| 020 | За контрольное время конденсаторы СФ не зарядились | Устанавливается в случае, если после включения контактора конденсаторы СФ не зарядились за контрольное время, значение которого хранится по адресу Adr = [ 008D:008E], мс. Решение о установке аварии принимается при отсутствии сигнала SRY или заряда конденсаторов меньше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0097]*3 В |
| 043 | Значение действующего напряжения сети ниже нормы | Если фазное напряжение меньше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0095] |
| 072 | Значение действующего напряжения сети выше нормы | Если фазное напряжение больше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0096] |
| 032 | Перекос фаз питающей сети выше нормы | Если разница между фазными напряжениями больше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 008F] |
| 031 | Сработала защита по превышению тока фаз питающей сети | Если устанавливается блокировка SER=0 (выв.5 разъема CXS) |
| 033 | Отсутствует сигнал готовности платы выпрямителя | Если нет сигнала SRY = 1 (выв.4 разъема CXS) |
| 034 | Напряжение на конденсаторах выходит за пределы допуска | Если напряжение заряда конденсаторов больше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0098]*3 В, или меньше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0097]*3 В |
| Аварии драйвера системы управления накалом |  |  |
| 035 | Ток накала не выключен | Если измеренное значение тока накала при выключении больше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0032] |
| 025 | Нет готовности платы управлением накалом | Если нет сигнала TRY = 1 (выв.10 разъема CXT) |
| 042 | Величина отклонения тока накала выше нормы | Если измеренное значение тока накала отличается от заданного больше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0036] |
| 024 | Не снята блокировка по току накала | Если установлена блокировка TMN |
| 044 | Ток накала больше максимального допустимого значения | Если установлена блокировка TMX |
| Аварии драйвера системы управления вращением анода |  |  |
| 074 | Не снимается напряжение с привода | Если измеренное значение тока статора при выключении больше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0022] |
| 041 | Ток разгона анода ниже нормы | Если измеренное значение тока статора при разгоне меньше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0024] |
| 023 | Не снята блокировка по разгону анода | Нет сигнала датчика шума (блокировка RBN=0) |
| 040 | Ток торможения анода ниже нормы | Если измеренное значение тока статора при торможении меньше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0026] |
| 045 | Анод не остановлен за контрольный тайм-аут | Если по окончании процедуры торможения существует сигнал датчика шума (блокировка RBN=1) |
| 071 | Ток разгона анода выше нормы | Если измеренное значение тока статора при разгоне больше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0023] |
| 070 | Ток торможения анода выше нормы | Если измеренное значение тока статора при торможении больше, чем значение переменной, которая хранится по адресу Adr = [ 0025] |
| Аварии драйвера системы управления дверями |  |  |
| 022 | Дверь не закрыта за контрольный тайм-аут | Если за контрольное время (значение времени хранится в переменной , расположенной по адресу Adr = [ 0051:0052], мс) не сброшена блокировка концевого датчика двери |
| 005 | Дверь не открыта за контрольный тайм-аут | Если за контрольное время (значение времени хранится в переменной , расположенной по адресу Adr = [ 0053:0054], мс) не установлена блокировка концевого датчика двери |
| Аварии драйвера системы управления высоким напряжением |  |  |
| 013 | V1..V3 = 01 | Аварии устанавливаются в случае появления аппаратной аварии системы управления высоким напряжением |
| 014 | V1..V3 = 02 | VER=0 (выв.11 разъема CXV), а декодировка типа аварии определяется по следующей формуле: |
| 015 | V1..V3 = 03 | Error = [Код аварии]– 012h |
| 016 | V1..V3 = 04 | Полученное значение Error расшифровывается следующим образом: |
| 017 | V1..V3 = 05 | Бит 0 = 1 – сгорел предохранитель главной цепи V1=0 (выв.10 разъема CXV) |
| 018 | V1..V3 = 06 | Бит 1 = 1 – разница напряжений AU и UK больше нормы V2=0 (выв.9 разъема CXV) |
| 019 | V1..V3 = 07 | Бит 2 = 1 – Imax ток инвертора больше максимального V3=0 (выв.8 разъема CXV) |
| 021 | V1..V3 = 00 | Сработала защита платы высокого напряжения |
| 006 | Установлена общая блокировка высокого | Если установлена общая блокировка высокого BV при подготовке к снимку и во время экспозиции |
| 028 | Сработала защита по превышению высокого напряжения | Если установлена блокировка BUT во время экспозиции |
| 027 | Сработала защита по превышению тока трубки | Если установлена блокировка BIT во время экспозиции |
| 007 | Нет высокого напряжения | Если при включении высокого за 20мс флаг VMN (наличие высокого напряжения) не установлен |
| 026 | Экспозиционная доза ниже заданной | Если после включения высокого флаг VMN (наличие высокого напряжения) сброшен в течении 20 мс |
| Аварии системы управления флюорографом |  |  |
| 009 | Нет готовности фотокамеры | Если при переходе на этап подготовки экспозиции отсутствует сигнал готовности видеосистемы |
| 010 | Нет сигнала синхронизации от видеосистемы | Если на этапе выполнения снимка за контрольное время (значение времени хранится в переменной , расположенной по адресу Adr = [ 000A:000B], мс) нет сигнала синхронизации видеосистемы |
| 011 | Окончания тайм-аута процесса подготовки | Если на этапе подготовки снимка за контрольное время (значение времени хранится в переменной , расположенной по адресу Adr = [ 000E:000F], мс) система не вышла на режим готовности |
| 012 | Окончания тайм-аута ожидания экспозиции | Если после готовности системы к выполнению снимка за контрольное время (значение времени хранится в переменной , расположенной по адресу Adr = [ 000C:000D], мс) нет команды выполнения экспозиции |
| 089 | Несоответствии версии PLM | Если не распознана версия PLM |
| 029 | Установлена магистральная блокировка ВМ1 | Если на стадии подготовки к снимку не снята магистральная блокировка ВМ1 |
| 030 | Установлена магистральная блокировка ВМ1 | Если на стадии подготовки к снимку не снята магистральная блокировка ВМ2 |
| 008 | Установлена программная блокировка высокого | Установлен триггер программной блокировки высокого |
| 055 | Установлена аппаратная блокировка высокого | Если на стадии подготовки к снимку не снята программная блокировка высокого |