Команды управления флюорографом F4(версия 2.7) и возможные ответы

| П.П. | Название команды | Команды |  |  | Нормальный | Варианты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дл. | Код | Параметры | ответ | других ответов |
| 5.3.1 | Записать данные во внутреннее ОЗУ D1 .. D(L-2) Ad | 0L | 00 | Ad D1 .. D(L-2) | 01 E0 | * |
| 5.3.2 | Записать данные D1 .. D(L-4) по адресу Ad=256×Ah+Al с адресной страницы Sd | 0L | 01 | Sd Ah Al D1 .. D(L-4) | 01 E0 | * |
| 5.3.3 | Записать данные D1 .. D(L-4) в NVRAM по адресу Ad=256×Ah+Al | 0L | 02 | Sd Ah Al D1 .. D(L-3) | 01 E0 | *, 01 FD |
| 5.3.4 | Принять параметры снимка Uv, Ia, Eh, El | 05 | 03 | Uv Ia Eh El | 05 83 Uv Ia Exh Exl | *, 02 F0 5x |
| 5.3.5 | Записать байт данных D1 по адресу Ad=256×Ah+Al | 04 | 04 | Ah Al D1 | 01 E0 | * |
| 5.3.6 | Записать текущие парам. снимка для стандартного режима: R-режим, P-плотность | 02 | 10 | RP | 01 E0 | * |
| 5.4.1 | Передать байт данных с адреса Ad внутреннего ОЗУ | 02 | 20 | Ad | 02 A0 Dt | * |
| 5.4.2 | Передать 0C байт данных с адреса Ad внутреннего ОЗУ | 03 | 21 | 0C Ad | 0(С+1) A1 D1 .. D(С) | * |
| 5.4.3 | Передать байт с адреса Ad=256×Ah+Al адресной страницы Sd | 04 | 22 | Sd Ah Al | 02 A2 Dt | * |
| 5.4.4 | Передать 0C байт с адреса Ad=256×Ah+Al адресной страницы Sd | 05 | 23 | 0C Sd Ah Al | 0(С+1) A3 D1 .. D(С) | * |
| 5.4.5 | Передать байт состояния устройства | 01 | 24 |  | 02 A4 St | * |
| 5.4.4 | Передать 0C байт из NVRAM с адреса Ad=256×Ah+Al | 04 | 25 | 0C Ah Al | 0(С+1) A5 D1 .. D(С) | * |
| 5.4.7 | Передать код глобальной аварии системы | 01 | 26 |  | 02 A6 Br | * |
| 5.4.8 | Передать значение счетчика Cn (Cn=0..2) | 02 | 27 | Cn | 06 A7 D1 .. D5 | * |
| 5.4.7 | Передать буфер аварий драйверов системы | 01 | 28 |  | 09 A8 B0 .. B8 | * |
| 5.4.9 | Передать код разработки | 01 | 2E |  | 03 AE D1 D2 | * |
| 5.4.10 | Передать номер версии программного обеспечения | 01 | 2F |  | 02 AF Dt | * |
| 5.4.11 | Передать параметры стандартного режима снимка: R-режим, P-плотность | 02 | 30 | RP | 05 B0 Uv Ia Exh Exl | * |
| 5.5.1 | Выполнить программный сброс устройства | 01 | 40 |  | 01 E1 | * |
| 5.5.2 | Раскрутить анод трубки | 01 | 41 |  | 01 E1 | *, |
| 5.5.3 | Остановить анод трубки | 01 | 42 |  | 01 E1 | *, |
| 5.5.4 | Измерить напряжение Ar на аналоговом канале As (As=1..4) | 02 | 43 | As | 02 C3 Ar | * |
| 5.5.5 | Проверить контрольную сумму банка Ah=00..7F памяти внешн. ОЗУ | 02 | 44 | Ah | 01 E0 | *, |
| 5.5.6 | Обновить контрольную сумму банка Ah=00..7F памяти внешн. ОЗУ | 02 | 45 | Ah | 01 E0 | * |
| 5.5.7 | Выключить ток накала | 01 | 46 |  | 01 E1 | *, |
| 5.5.8 | Включить режим поднакала | 01 | 47 |  | 01 E1 | *, |
| 5.5.9 | Включить режим тока накала с параметром Pn (Pn=256×Nh+Nl=000h..7FFh) | 03 | 48 | Nh Nl | 01 E1 | *, |
| 5.5.10 | Включить режим подготовки к снимку | 01 | 49 |  | 01 E1 | *, 01 F1 |
| 5.5.11 | Выключить режим подготовки к снимку | 01 | 4A |  | 01 E1 | *, 01 F1 |
| 5.5.12 | Выполнить снимок | 01 | 4B |  | 01 E1 | *, 01 F1 |
| 5.5.13 | Подтвердить выполнение снимка | 01 | 4C |  | 01 E0 | * |
| 5.5.14 | Включить флюорограф | 01 | 4D |  | 01 E0 | *, 01 F1 |
| 5.5.15 | Включить движение подножки вверх | 01 | 4E |  | 01 E1 | * |
| 5.5.16 | Включить движение подножки вниз | 01 | 4F |  | 01 E1 | * |
| 5.5.17 | Выключить движение подножки | 01 | 50 |  | 01 E1 | * |
| 5.5.18 | Включить аварийное открывание дверей | 01 | 51 |  | 01 E1 | * |
| 5.5.19 | Вкл. подготовку снимка с непосредственными параметрами Ih, Il, Eh, El | 05 | 52 | Ih Il Eh El | 01 E1 | *, 01 F1 |
| 5.5.20 | Прервать экспозицию | 01 | 53 |  | 01 E1 | *, 01 F1 |
| 5.5.21 | Сброс аварий системы | 01 | 54 |  | 01 E1 | * |
| 5.5.22 | Включить закрытие дверей | 01 | 55 |  | 01 E1 | *, 01 F1 |
|  | Включить режим калибровки системы Cl – каждый бит отвечает за свой драйвер: B0 – не используется B1 – калибровка драйвера управления питанием B2 – калибровка драйвера управления накалом B3 – калибровка драйвера управления вращением анода B4 – калибровка драйвера управления дверями B5 – не используется B6 – калибровка драйвера высокого напряжения B7 – не используется | 02 | 56 | Cl | 01 E1 | * |
|  | Задать размер фокусного пятна: Fp=0 – малый фокус, Fp=1 – большой фокус; изменения вступят в силу после включения поднакала или установки параметров снимка | 02 | 57 | Fp | 01 E0 |  |

* ¾ Код ответа 01h FFh