Доработка драйвера управления системой вращения анода.

В связи с использованием в РИДах рентгеновских трубок TOSHIBA возникает необходимость согласования системы вращения анода в питающих устройствах IEC со статором трубки. В отличие от РИДов используемых ранее, в этих трубках полностью отсутствует накат ротора после снятия напряжения разгона. Амплитуда напряжения для разгона анода трубки составляет 100…200В 50Гц, а для поддержания вращения в процессе экспозиции должно быть подано напряжение 40В 50Гц. После снятия напряжения вращения анод рентгеновской трубки самопроизвольно останавливается в течение 1…2с.

На текущем этапе осуществляется разработка нового блока разгона, который учитывая эту особенность трубки, имеет один силовой канал управления напряжением и два сигнала управления. При включении сигнала разгона анода RRT на статор РИДа подается напряжение амплитудой 200В и удерживается в течение контрольного времени разгона, когда сигнал RRT включен, в соответствии со значением переменной RTROT=020Н из файла конфигурации (0.8 … 1.5 с). В этом режиме необходимо осуществить контроль тока статора, диапазон значений которого задан переменными RURH=023Н и RURL=024Н. По выключению сигнала разгона RRT устанавливается триггер вращения в блоке разгона и осуществляется подача на статор РИДа напряжения вращения  40В в течение контрольного времени (20…30с) для выполнения экспозиции. Время вращения должно задаваться переменной RTR=029Н. В этом режиме необходимо осуществить контроль токов статора, диапазон которых задан переменными RUBH=025Н и RUBL=026Н. Для остановки трубки необходимо включить сигнал торможения RBR на время, заданное переменной RTBRK=021Н. При подаче сигнала торможения трубки триггер вращения сбрасывается, напряжение со статора снимается полностью и анод трубки останавливается.

Таким образом для обеспечения работы нового блока управления вращением анода возникает необходимость создания драйвера управления вращением:

- Ввести флаг переключения драйвера вращения по адресу 28Н нулевого банка данных внешней памяти для выбора одного из двух драйверов.

- Сохранить режим работы с блоком разгона RB07 (старый драйвер), если флаг сброшен.

- Обеспечить режим управления и контроля параметров при использовании нового блока управления вращением, если флаг установлен. По возможности, используя адреса уже существующих переменных в файле конфигурации и в программе.